血红蛋白测试系统技术参数

| 序号 | Specifications技术参数 |
| --- | --- |
| 1.1 | Principle of the procedure： ion-exchange high-performance liquid chromatography (HPLC) 实验原理：应用离子交换高效液相色谱（HPLC）原理 |
| 1.2* | Fully automated system. Whole blood primary tube sampling, automatic preparation, separation, analysis and result print of sample. 全自动分析仪。自动原始管进样，集样品制备、分离、结果分析完全自动化的分析系统。 |
| 1.3 | Test time：3 minutes per sample HbA1c检测速度： 3分钟/样本 |
| 1.4 | Sample capacity: 10 sampling/run for D-10；50 sampling/run for D-10 Rack loader 样本容量：10个样本/运行，配进样架后50个样本/运行 |
| 1.5 | Combining diabetes monitoring and -thalassemia testing on a single platform 仪器可检测项目包括HbA1c和-地中海贫血 |
| 1.6* | hemoglobin variant identification ability with HbA1c standard model. HbA1c模式为高分辨率模式,具有常见异常血红蛋白的分离鉴定能力 |
| 1.7 | Simplifies user maintenance and one calibration needed for every analytic cartridge only. Print calibration report and calibration parameter 每个分析柱只需要经过校正品校正一次，并可打印校正报告和校正参数 |
| 1.8 | IFCC and NGSP results within same report 可同时报告IFCC和NGSP两个结果 |
| 2.1 | Pump： HPLC pump, pressure 141kg/cm2 （2000psi） 泵： HPLC泵, 最大可承受压力141kg/cm2（2000psi） |
| 2.2 | Pressure sensor unit：To stabilize pump pressure，accuracy £±5% 具有压力感应能力：可控制泵恒压，压力波动±5% |
| 2.3 | Cartridge/Column thermomodule: To stabilize the temperature of column. 分析柱加热模块，具备控制分析柱恒温能力 |
| 2.3.1 | Temperature range: ambient-500C，accuracy £±0.50C 控温范围从室温到摄氏50度，温度波动±0.50C |
| 2.4 | Barcode reader: Automatic sample barcode reading 需具备自动识别样品管条形码功能 |
| 2.5 | Detector： 检测器： |
| 2.5.1 | Light source：LED，Baseline drift: 2mv/hour 光源：LED 光源，基线漂移2mv/小时 |
| 2.6 | Sampling station： 样本处理： |
| 2.6.1 | Sample type：Whole blood primary tube，automatic identified primary and diluted sample tube 样本类型：可原始样品管上机，原始样品管和稀释的样品管仪器可自动识别 |
| 2.6.2 | Primary Tube Dilutions capacity：automatic diluent sample， dilution proportion 1：2500 样本稀释能力：仪器自动稀释，稀释能力1：2500 |
| 2.6.3 | Sample needle Description ：Cap piercing 吸样方式：样品管帽穿刺 |
| 2.7 | Result print type: thermal priter paper, 112mm wide 结果打印方式：热敏打印纸，112mm宽 |
| 2.8 | Bi-directional LIS 具备双向LIS能力 |
| 2.9 | Online PC parameter： 仪器在线电脑参数 |
| 2.9.1 | embedded PC ，Hard Drive: 40 ; Memory : 256MB 嵌合式PC机，硬盘40G，内存64兆 |
| 2.9.2 | Integrated LCD touch screen:12092mm2 LCD触摸显示屏，大小12092mm2 |
| 2.10 | Transparent reagent bottle, reagent shortage alarm 可直视液量的透明塑料试剂瓶，具试剂不足报警功能 |
| 3.1 | Result data save and inquire function,  10000 saved result on-line 具备在线带色谱图样本数据保存及查询能力，本机可保存数据10000个 |
| 3.2 | Chinese operation and report software 中文操作及报告软件 |
| 3.3 | have database export and restore function. 具有数据库导出及恢复功能 |
| 3.4 | Instrument Status display: Real-time display for hardware status 实时监控仪器的运行参数 |
| 3.5 | Automatic system startup feature 仪器可预约性开机 |
| 3.6 | Printed Report can contain: samples’ detected component (peak identification,retention time ,relative percent,area),samples’ chromatogram, date and time of analysis. 标准糖化血红蛋白检测模式的色谱图内容详尽，可报告的成分应包括HbA1a、HbA1b、HbF、LA1c、HbA1c、HbA0，并可对常见异常血红蛋白做出报告 |
| 4.1 | Reagent Price for all kit component should include column, calibrator, elution buffers, accessory. 试剂盒成套销售，试剂报价应该包括分析柱、校准品、缓冲液及实验所需要的所有耗材 |